## 说明
1. 本文档主要对数据的格式进行描述，数据可以存在于文件中，以文件为单位进行传输。数据也可以在socket通信过程中直接进行传输。使用的场景可以在设备之间通信，通信的通道可以在TCP/IP之上，也可以在蓝牙、红外等。通信过程中，除了文件传输外，其他的传输都需要建立socket或者类似socket的流式通信。
2. socket通信描述，描述了除文件通信外的通信场景
3. 文件描述，描述了文件的格式。
4.其他部分描述了具体的帧格式。其中目前分为3部分，配置部分、心电、运动部分。
版权所有@爱多云智科技(北京)有限公司
2014-06-23

## socket通信描述
客户端（请求端） |  |  |  | 服务器端
字序(byte) | 发送内容 | 格式 | 描述 | 字序(byte) | 发送内容 | 格式
0-1 | 通信格式标示： | short | 0x00
2-3 | 通信协议格式版本标示 1：主版本 2：子版本 | short | 0x10
4-7 | 登录认证信息长度 | integer
8-登录认证信息长度+8 | 登录认证信息内容
|  |  |  | 0-1 | 登录返回
循环发送每一帧 | 每一帧的内容 | frame
每一帧的响应
循环接收每一帧 |  |  |  |  | 发送每一帧 | frame
每一帧的响应
登录认证信息格式
文件位置描述(byte) | 内容描述 |  | 数据类型 | 描述
0-3 | 设备类型编码 |  | integer
4-7 | 设备厂商编码 |  | integer
8-15 | 设备编号 |  | long
登录认证响应信息格式
文件位置描述(byte) | 内容描述 |  | 数据类型 | 描述
0-3 | 返回码 |  | integer | 0x:00:登录成功 0x:01:设备登录失败
主体内容格式
文件位置描述(byte) | 内容描述 |  | 数据类型 | 描述
0-1 | 帧代码 |  | byte
2-3 | 帧格式版本 |  | byte
4- | 帧内容 |  | byte[]
帧响应格式
文件位置描述(byte) | 内容描述 |  | 数据类型 | 描述
0-3 | 返回码 |  | integer | 0x:00:成功 0x:01:接收失败

## 文件描述
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
0-1 | 文件类型标示 | short | 0x00:混合文件 0x01:配置文件 0x02:ecg文件 0x03:运动描述文件
2-3 | 文件格式版本标示 1：文件高版本 2：文件子版本 | short | 初始为: 0x10
4-7 | 文件头信息长度 | integer
8-文件头信息长度+8 | 文件头信息内容 | byte[]
文件头信息长度+8 | 文件主体内容信息 | byte[]
文件头信息格式
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
0-3 | 设备类型编码 | integer
4-7 | 设备厂商编码 | integer
8-15 | 设备编号 | long
文件主体内容格式
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
0-1 | 帧代码 | byte
2-3 | 帧格式版本 | byte
4- | 帧内容 | byte[]

## 帧代码
关于数据帧，前8位为帧模块类型，后8位为帧代码
数据帧模块 | 数据帧模块说明
0x1 | 配置帧
0x2 | ecg帧
0x4 | 运动帧
数据类型 | 描述 | 长度
string | 0-1：字符串长度 2-:字符串内容(UTF-8编码) | 2byte长度描述
integer | 0-3:byte(网络字序) | 4byte
long | 0-8： | 8byte
boolean |  | 1byte
datetime | long（毫秒数） | 8byte
float | 使用string

## 配置数据帧描述
用户配置帧格式（0x11）
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
| 用户名称 | string
| 用户性别 | byte
| 用户生日 | string
用户体重
用户身高
用户步长
用户跑步步长
设备配置帧格式（0x12）
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
设备ID
设备出厂时间
设备硬件版本
设备软件版本
用户健康配置帧格式（0x13）
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
心脏静息率
是否吸烟
饮食喜好
疾病史

## 心电数据帧描述
ECG数据帧格式
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
0-1 | 采样频率 | long | sample rate: 100，200，40
8 | LPF | long | LPF = x / 100, from 0.05 to 5Hz
12 | HPF | long | HPF = x / 100, from 40 to 150Hz
24 | Recording starting time | long | Byte 0: second, byte 1: minute, byte 2: hour, byte 3: day
28 | Recording finishing time | long | same as above: DD¦HH¦MM¦SS
33 | Usernamelength | unsigned char | The maximum length is 20 bytes
34 | Username | unsigned char x20 | ASCII
57 - 127 | Reserved | Unsigned char | --
128- | ECG waveform data | long | Long type (32 bits) integer in unit 0.1uV, total samples = filesize/4 – 32

## 运动数据帧描述
计步帧格式（0x41）
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
| 起始时间 | string
| 时长 | string
| 步数 | string
| 距离 | string
| 能量 | string
| 速度 | string
计步汇总帧格式（0x42）
文件位置描述(byte) | 内容描述 | 数据类型 | 描述
| 总运动时长 | string
| 总步数 | string
| 总距离 | string
| 总能量 | string
| 平均速度 | string